## Sheet1
仪器及设备清单
单位：屯昌县现代农业检验检测预警防控中心
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 具体参数 | 单位 | 数量
1 | 氮吹浓缩仪 | 莱伯泰科 | M32 | 1.技术性能指标 1.1利用水浴加热、氮吹对样品进行快速浓缩，最多可同时32位使用，通量大，效率高。 1.2氮吹模块 1.2.1浓缩过程中，氮吹针可随液面自动下降，并可在浓缩结束后自动升起，保证浓缩效率更高，使用更方便。 1.2.2具有专用氮吹针抬升设计，在无电状态下，可手动抬起氮吹针，顺利取出样品管架。 1.2.3氮吹针双模式控制，既可根据程序自动升降氮吹针，也可使用实体按钮手动控制氮吹针调至任意位置。 1.2.4氮吹压力程控自动调节，不受通道开关数量变化的影响，精准，高效，实用，方便。 1.2.5氮吹管快换设计，共4通道氮吹，每个通道的氮吹管可整体拆卸，方便快捷的更换成其他位数的浓缩通道，方便拆卸清洗。 1.2.6除整排更换氮吹管外，氮吹管上的单个氮吹针也均可方便的拆卸安装，方便不使用时用堵头堵上，节省氮气，操作方便。 1.3浓缩腔 1.3.1浓缩仪前部开窗，并具有照明功能，浓缩过程可视，无须打开上盖后观察是否浓缩到期待体积的繁琐操作。 1.3.2上翻盖式设计，避免抽屉式移动设计导致氮吹针位置对不准。 1.3.3固定式水浴槽，防止移动式水槽运动时引起水浴飞溅，防止水浴槽长时间移动造成滑轨损坏。 1.3.4水浴盆采用全身PTFE涂层防腐蚀防生锈工艺，提高仪器的耐用性和寿命。 1.3.5可使用10ml试管、15ml离心管、50ml离心管等多种通用规格的管架，并提供管架定制服务。 1.3.6智能快插排水系统，插上排管水将自动流出，拔下排管自动停止排水。 1.3.7具有强力排风装置，风扇及相应管道。 1.4加热模块 1.4.1水浴方式加热，导热效率高、均匀，浓缩速度快。 1.4.2控温方式：PID；控温精度：±1℃；控温范围：室温~100℃，显示值基本误差：小于0.5%。 1.5安全保护模块 1.5.1具有水位超限报警，压力超限报警，方便安全。 1.5.2过热保护组件可有效防止水箱干烧，过载保护组件杜绝意外漏电，更加安全。 1.5.3浓缩状态时，上盖会自动锁定。 1.5.4打开上盖时，浓缩仪会自动断气。 1.6工作站控制系统 1.6.1具有人机交互界面，7寸触摸彩屏，界面友好，易于操控。 1.6.2可以通过触控屏随时开始、暂停或停止任意一排氮吹。 1.6.3可以通过本机触屏设置氮吹针下降速度，浓缩时间，氮吹压力等参数，并实时显示加热温度和压力。 | 台 | 1
2 | 台式高速冷冻离心机 | 安君研 | J16K-MR | 1、最高转速：16500r/min。 2、最大离心力：20124×g。 3、最大容量：4×100m。l 4、转速精度：±10r/min。 5、温度范围：-20℃-+40℃。 6、温控精度：±1℃。 7、定时范围：0-99h59min59s。 8、配角转子6*50ml一套，适配器6*15ml一套。 | 台 | 1
3 | 斑马标签打印机 | 斑马 | 配5套打印纸（热敏纸40*50*80） zt421t usb+wifi+蓝牙 | 1、类型：便携式。 2、打印方式：热敏式，热转印式。 3、打印分辨率：热敏203dpi，热转印300dpi。 4、打印速度：热敏152mm/s，热转印102mm/s。 5、标签口宽度 热敏104mm，热转印108mm。 6、用途：标签打印。 | 台 | 1
4 | 酶抑制快检仪(含电脑、打印机、便携式合格证打印机） | 藤蔓 | TM24-NC | 1、核心性能 1.1、检测项目包含农药残留。通道数：24个，可任选通道做空白对照；仪器内置或者现场根据要求扩充的任意一个检测项目均可同时检测24个样品；支持多批次独立检测。 1.2、每个通道均内置6种波长光源：410nm、460nm、520nm、550nm、590nm、630nm；内置可调恒温加热功能，调温范围：25-60℃；控温精度：±1℃。 1.3、已固化有机磷氨基甲酸酯类农药残留检测项目，酶抑制率法提供国标（GB/T 5009.199-2003）、农业部标准（NY/T 448-2001）和国家市场监督管理总局标准（KJ201710）三种计算方法，检测时间1-3分钟任选。仪器内置或根据要求扩充的任意一个项目均可同时检测12个样品，仪器预留调整标准曲线的功能。 1.4、检测限量值、样品名称、参考国标等可根据当前最新检测工作需要（含扩充检测项目）在检测界面可针对每种食品进行直接修改并予以记忆。 1.5、所有样品库、被检单位可按照点击次数排序，使用最多次数的样品名称排在首位。提供便捷的搜索、添加和删除功能。 1.6、检测界面使用的样品库内置≥17大类农产品（≥240种常见水果、蔬菜样品）。 1.7、仪器检测界面需显示对照吸光度差值和最新时间所做的对照值。 1.8、开机具有自动校准功能，进入检测项目具有自动调零功能。 1.9、仪器具有自动检测功能，即不用选择通道，将样品比色皿放入仪器任意通道后，直接点样品检测，仪器自动识别比色皿进行通道检测。 1.10、检测数据可上传到追溯平台，并支持打印A4纸检测报告单，内容包含但不限于检测数据，包括：编号、检测项目、样品名称、检测值、检测结果、被检单位、检测单位、检查人、对应国标、检测时间等信息。 1.11、具有蓝牙连接农产品合格证打印机功能。仪器检测完成后，历史记录界面可直接跳转合格证打印界面，并且打印出具有微信可扫描的带有二维码的合格证。 2、硬件参数 2.1、波长准确度：±0.2nm。 2.2、波长重复性：≤0.1nm。 2.3、杂散光：≤0.01%（T）at360nm。 2.4、吸光度范围：0.000～4.000A。 2.5、透射比示值误差：0.5%；透射比重复性：0.02%。 2.6、光电流稳定性：0.4%/3min；稳定性：0.001A；通道误差：0.012A。 2.7、操作界面：7寸工业级真彩色电容式触控屏，全中文操作系统，软件具备数据分析、储存、统计、上传Internet等功能。 2.8、主控板软硬件配置：安卓8.0以上操作系统、USB 2.0、WIFI、8核处理器、2g内存、16G硬盘。 2.9、仪器光源：固态高亮度进口LED光源、使用寿命超过1万小时。 2.10、内置微型热敏打印机，无需更换色带；可自动打印检测数据，打印内容包含：检测时间、样品名称、检测人员、检测数据、结果判断等数据。 | 套 | 1
5 | 彩色激光复印机 | 京瓷 | 3060ci | 1、A3幅面、双面彩色复印/打印/扫描。 2、打印速度30张/分钟。 3、打印分辨率:1200dpi×1200dpi。 4、7英寸彩色触摸屏。 5、纸张容量600页。 6、一层*500页供纸盒+100张旁路进纸。 7、配双面自动输稿器。 8、打印与复印资料自动分离。 9、兼容国产操作系统。 | 台 | 1